Технические характеристики

| Название параметра | Значение параметра | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Физические характеристики |
| Размеры, не более | 6 x 18 x 22 см. | соответствие |
| Вес, не более | 1,5 кг | соответствие |
| Группы пациентов | Взрослые, дети | соответствие |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Диапазон рабочих температур, не хуже | 0 ... 50 C | соответствие |
| Степень защиты оболочки (IP) от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96), не хуже | 55 | соответствие |
| Возможность работы на борту самолёта (сертифицированная батарея) | соответствие | соответствие |
| Дефибрилляция |  |  |
| Форма волны | Бифазная, усеченная экспоненциальная | соответствие |
| Профиль энергии: |  |  |
| Для взрослых: | номинальная 150 Дж при нагрузке 50 Ом | соответствие |
| Для грудных детей/ детей: | номинальная 50 Дж при нагрузке 50 Ом | соответствие |
| Использование одинаковых электродов как для взрослых, так и для детей | соответствие | соответствие |
| Протокол | Устройство работаем согласно предварительным настройкам. | соответствие |
| Интерфейс пользователя |  |  |
| Подсказки на русском языке | соответствие | соответствие |
| Инструкции | Подробные голосовые подсказки указывают специалисту оперативного реагирования последовательность использования дефибриллятора | соответствие |
| СЛР подсказски | Голосовой инструктаж по СЛР взрослых пациентов и грудных детей/детей включает указания и звуковые сигналы по надлежащему числу, частоте и глубине сжатий грудной клетки, а также по каждому дыханию | соответствие |
| Элементы управления | Кнопка – Вкл/Выкл Кнопка – Информация Кнопка - Разряд | соответствие |
| Схема расположения электродов (на корпусе прибора) | соответствие | соответствие |
| Схема расположения электродов (на самих электродах) | соответствие | соответствие |
| Анализ состояния пациента |  |  |
| Анализ пациента | Оценивается ЭКГ пациента для определения ритмов, требующих разряда. | соответствие |
| Быстрый разряд | Подача разряда по окончании интервала СЛР, обычно через 8 секунд | соответствие |
| Пауза между разрядами | Не менее 20 сек | соответствие |
| Разрешение на подачу разряда | Разрешение на подачу разряда сразу, как только устройство рекомендует разряд | соответствие |
| Батарея | 9 В DC, 4.2 Aч, LiMn | соответствие |
| Мощность, не хуже | Минимум 200 разрядов или 4 часа непрерывной работы | соответствие |
| Срок хранения в режиме ожидания, не хуже | 4 года с даты установки | соответствие |
| Срок установки, не менее | 5 лет с даты производства | соответствие |
| Автоматические и ручные самопроверки | Наличие | соответствие |
| Ежедневная автоматическая самопроверка | Ежедневная проверка системы подачи разряда, электродов и работоспособности батареи | соответствие |
| Индикатор статуса проверки | Мигающий светодиод, указывающий на готовность к использованию | соответствие |
| Запись и передача данных |  |  |
| Инфракрасный порт | Беспроводная передача данных события на персональный компьютер | наличие |
| Программное обеспечение | Программное обеспечения для загрузки и просмотра информации | возможность |
| Другое |  |  |
| Учебный режим с помощью тренировочных электродов, при условии включения в комплектацию электродов | наличие | наличие |
| Учебный режим с помощью отдельного устройства | возможность | возможность |
| Комплект поставки |  |  |
| Дефибриллятор | 1 штука | наличие |
| Самоклеющиеся одноразовые электроды для дефибрилляции | 2 пары | наличие |
| Детский ключ | 1 штука | наличие |
| Батарея | 1 штука | наличие |
| Кейс для хранения и переноски | 1 штука | наличие |
| Инструкция | 1 штука | наличие |