| Электрокардиограф CardiоCare 2000 - 12 канальный, производства Bionet, Ю. Корея |
| --- |
| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| 1. Предназначение и общая характеристика оборудования |
|  | Электрокардиограф CardiоCare 2000 предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностики сердечно-сосудистой системы человека по двенадцати стандартным отведениям, для автоматического установления диагноза по параметрам исследования. |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ, что подтверждается соответствующей разрешительной документацией. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Основные характеристики электрокардиографа |  |
|  | Количество каналов кардиографа | 12 |
|  | Измерительные параметры: ЧСС, интервал частоты пульса, длительность QRS, QT/QTc, оси P-R-T. |  |
|  | Встроенный дисплей | Жидкокристаллический |
|  | Отображение на ЖК экране: ЧСС и настройки системы чувствительность, скорость записи, состояние фильтра, форма печати, отведение ЭКГ, вид электропитания, степень заряженности батареи | Наличие |
|  | Установки и режим записи | Наличие |
|  | В режиме мониторинга на экране отображается ритм для 12 и 3 каналов. | Наличие |
|  | Относительная погрешность установки чувствительности | +/- 5 % |
|  | Допустимое отклонение напряжения электрода, не более | 300 мВ |
|  | Ослабление синфазного сигнала: не менее | 100 дБ |
|  | Входной импеданс, не менее | 10 MОм |
|  | Напряжение внутренних шумов, не более | 20 мкВ |
|  | Работа от электрической сети переменного тока | 50-60 Hz, 100-240 V |
|  | Язык управления | русский |
|  | Панель управления. |  |
|  | Клавиатура | Мембранная |
|  | Запись ЭКГ с помощью «быстрых» кнопок. | Наличие |
|  | Показывает состояние соединения проводов. | Наличие |
|  | Показывает уровень зарядки аккумулятора | Наличие |
|  | Индикатор подключения к сети | Наличие |
|  | Сообщения об ошибках, отсоединении электродов | Наличие |
|  | Печать |  |
|  | Встроенный термопринтер высокого разрешения | Наличие |
|  | Одновременная регистрация отведений на бумаге | 3, 3+1, 6, 6+1, 12 |
|  | Ширина бумаги, не менее | 210х300 мм |
|  | Формат бумаги | Рулонная (формат А4) |
|  | Разрешающая способность для регистрации: точек/мм; | по вертикали 8 по горизонтали 25 при 25 мм/сек. |
|  | Распечатка результатов анализа | Наличие |
|  | Выбор скорости печати: мм/с. | 12,5, 25, 50 |
|  | Выбор значений чувствительности: мм/мВ, | 5, 10, 20 и Auto |
|  | Печать в режиме ритма, записи, копирования сохраненных данных. | Наличие |
|  | Возможность использования факсовой бумаги | Наличие |
|  | Автоматическое нанесение сетки | Наличие |
|  | Измеренные параметры: |  |
|  | ЧСС, PR-интервал, длительность QRS, QT/QTc, оси P-R-T, необходимые для диагностики, выводятся вместе с ЭКГ на распечатке результата после их автоматического вычисления. | Наличие |
|  | Диапазон измерения ЧСС | 30-300 мин -1 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения ЧСС | +/- 1 мин |
|  | Запись ритма в течение | 60 секунд |
|  | Европейская система измерений | Наличие |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Функция интерпретации данных | Наличие |
|  | Автоматический анализ содержит, не менее диагнозов | 25 |
|  | Автоматический анализ ЭКГ не менее 130 вариантов интерпретации данных | Наличие |
|  | Скорость интерпретации, не более | 20 сек. |
|  | Электропитание от аккумулятора (по выбору) и переменного тока | Наличие |
|  | Безопасность | Класс 1, Тип BF |
|  | Интерфейс | RS-232C и LAN |
|  | Базовые установки |  |
|  | Установка даты и времени | Наличие |
|  | Данные пациента: индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес. Введите информацию о пациенте включая паспортные данные, имя, возраст, пол, рост, вес | Наличие |
|  | Габариты: |  |
|  | Вес (без аккумулятора), не более | 3,0 кг |
|  | Размеры главного блока электрокардиографа (длинна х высота х ширина), не более | 300 х 310 х 95 мм |
|  | Ручка для переноски | Наличие |
|  | Дополнительные возможности: |  |
|  | Подключения к ПК. | Наличие |
|  | Передача информации на компьютер через модем или кабель. | Наличие |
|  | Программное обеспечение для хранения и просмотра ЭКГ и данных пациента | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор (для удобства транспортировки) | Опция |
|  | Тип | Ni-MH |
|  | Характеристики | 12 V, 2600 mA |
|  | Необходимое время зарядки, не более | 4 часов |
|  | Время непрерывной работы аккумулятора, не менее | 1 часа |
|  | Индикатор зарядки аккумулятора | Наличие |
|  | Тележка для электрокардиографа | Опция |
|  | Мобильная, на колесах с блокировкой | Наличие |
|  | Материал | Металлическая, окрашенная |
|  | Ручка для перекатывания тележки | Наличие |
|  | Держатель кабеля пациента | Опция |
|  | Комплектация: |  |
|  | Электрокардиограф | 1шт. |
|  | Кабель пациента | 1шт. |
|  | Электроды конечностей | 1к-т. |
|  | Грудные электроды | 1к-т. |
|  | ЭКГ гель | 1шт. |
|  | Бумага | 1уп. |
|  | Кабель сетевой | 1шт. |
|  | Программное обеспечение для хранения и просмотра ЭКГ и данных пациента | 1шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1шт. |
| Условия эксплуатации |
|  | Требуемая температура окружающей среды: | 10-40° С |
|  | Уровень влажности: | 30-85% |
| Дополнительные условия |
|  | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента продажи | 12 |
|  | Техническое обслуживание в постгарантийный период | Наличие |