[32.50.13.190-00007006](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=66803&backUrl=" \t "_blank)

125440: Набор для внутрикостной инфузии

Набор стерильных изделий, разработанных для проведения внутрикостных вливаний (т.е., инфузии непосредственно в медуллярную полость кости для введения лекарственных средств для экстренной помощи и других жидкостей). Как правило, состоит из иглы (возможно, особой конструкции), рукоятки для введения, скальпеля, комплекта для инфузий, тампонов и шовного материала. Этот набор используется в тех случаях, когда невозможно своевременно осуществить внутривенное вливание, как правило, при остановке сердца, у пациентов с остановкой дыхания или в состоянии шока, а также в том случае, если внутривенные инфузии в периферические вены затруднены. Это изделие для одноразового использования.

Прибор инфузионный внутрикостный B.I.G. вариант исполнения:

Прибор инфузионный внутрикостный B.I.G. Adult (Blue 15G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Обоснование необходимости использования показателей** |
| Назначение | Для проведения внутрикостных вливаний. | Практически мгновенный доступ к кровеносной системе для создания внутрикостной инфузии, безопасность для медиков - отсутствует непосредственный контакт с кровью пациента. |
| Автоматическое устройство для внутрикостного сосудистого доступа | Наличие | Для увеличения скорости выполнения процедуры и исключения воздействия человеческого фактора (возможность точно обеспечить требуемую глубину проникновения без расчета приложенной силы пользователя) |
| Предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы | Наличие | Для выбора нужной глубины введения иглы в полость, возможность использования для дополнительной иммобилизации установленной иглы |
| Специальный паз для не травматичного извлечения иглы из кости | Наличие | В случае неудачной установки или при отмене внутрикостной инфузии |
| Игла со стилетом/с мандрен-стилетом | Наличие | Игла используется в виде катетера для введения в организм пострадавшего необходимых жидкостей или инъекций |
| Совместимость всех компонентов набора | Наличие | Для обеспечения возможности выполнения манипуляции |
| Индивидуальная упаковка | Наличие | Для исключения микробной контаминации. |
| Категория пациентов | Взрослые | Для оказания СМП взрослой категории пациентов |
| Размер иглы, G | 15 | Обеспечивает рекомендуемую глубину проникновения иглы (в соответствии с физиологическими особенностями пациента): Плечевая/берцовая кость - 2,5 см; Лодыжка - 2 см; Лучевая кость - 1,5 см |
| Тип использования | Одноразовое | Соответствует описанию КТРУ. |

Прибор инфузионный внутрикостный B.I.G. вариант исполнения:

Прибор инфузионный внутрикостный B.I.G. Pediatric (Red 18G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Обоснование необходимости использования показателей** |
| Назначение | Для проведения внутрикостных вливаний. | Практически мгновенный доступ к кровеносной системе для создания внутрикостной инфузии, безопасность для медиков - отсутствует непосредственный контакт с кровью пациента. |
| Автоматическое устройство для внутрикостного сосудистого доступа | Наличие | Для увеличения скорости выполнения процедуры и исключения воздействия человеческого фактора (возможность точно обеспечить требуемую глубину проникновения без расчета приложенной силы пользователя) |
| Предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы | Наличие | Для выбора нужной глубины введения иглы в полость, возможность использования для дополнительной иммобилизации установленной иглы |
| Специальный паз для не травматичного извлечения иглы из кости | Наличие | В случае неудачной установки или при отмене внутрикостной инфузии |
| Игла со стилетом/с мандрен-стилетом | Наличие | Игла используется в виде катетера для введения в организм пострадавшего необходимых жидкостей или инъекций |
| Совместимость всех компонентов набора | Наличие | Для обеспечения возможности выполнения манипуляции |
| Индивидуальная упаковка | Наличие | Для исключения микробной контаминации. |
| Категория пациентов | Дети  | Для оказания СМП детской категории пациентов |
| Размер иглы, G | 18 | Обеспечивает рекомендуемую глубину проникновения иглы (в соответствии с возрастной категорией пациента): 0-3 лет – 0,5-0,7 см; 3-6 лет – 1,0-1,5 см; 6-12 лет - 1,5 см |
| Тип использования | Одноразовое | Соответствует описанию КТРУ. |