МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                   Primedic Defi-B

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Внешний дефибриллятор с питанием от сети 220В и от аккумулятора | Наличие | Да |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
|  | Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный | Наличие | Да |  |
|  | Энергетические ступени 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме | Наличие | Да |  |
|  | Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек | Наличие | Да |  |
|  | Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек | Наличие | Да |  |
|  | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие | Да |  |
|  | Режим работы: ручной асинхронный | Наличие | Да |  |
|  | Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые ( 8 см и встроенные в них детские ( 5 см | Наличие | Да |  |
|  | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы | Наличие | Да |  |
|  | Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий | Наличие | Да |  |
|  | Питание от сети переменного тока 220 В (встроенный блок питания) | Наличие | Да |  |
|  | Функция самотестирования прибора | Наличие | Да |  |
| 3. | Размеры, вес | 40х12х48 см, 8.5 кг | 40х12х48см, 8.5кг |  |
| 4. | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Гель электродный, тюбик 60 г | 1 шт. | Да |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. | Да |  |
| 5. | Документы |  |  |  |
|  | Регистрационные удостоверения МЗ РФ и сертификат соответствия ГОСТ | Наличие | Да |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие | Да |  |
| 6. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства |  |  |  |
|  | Кнопочное обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие | Да |  |
|  | Гарантийный период | 24 месяца | Да |  |
|  | Сервисная служба | Наличие | Да |  |