Благодаря тому, что авторефрактометр RMK-200 охватывает широкий диапазон измерений,

от -20Д до+20Д, с его помощью можно исследовать даже пациента с сильной близорукостью.

А при измерении кривизны, при помощи авторефрактометра можно измерить

минимальный радиус зрачка в пределах Ø2.0мм.

Фиксация глаза пациента при помощи метода затуманивания помогает ему чувствовать

себя комфортно и способствует наиболее точному измерению.

Рефрактометрия

Вертексное расстояние (VD)         0.0,12.0,13.5,15.0 мм

Сферическая сила(SPH)       -20.00 ~ +20.00Д (0.12/0.25Д Ед.)

(Если VD=12 мм)

Цилиндрическая сила (CYL)        0.00 ~ ±10.00Д (0.12/0.25Д Ед.)

Ось (AX)                  1 ~ 180°(1˚ Ед.)

Форма цилиндра              -, +, MIX

Расстояние между зрачками (PD)          10 ~ 80 мм

Минимальный диаметр зрачка      Ø 2.0 мм

Кератометрия

Радиус кривизны          5.0 ~ 10.2 мм (Возрастание: 0.01 мм)

Сила роговицы              33.00 ~ 67.50Д (при индексе преломления роговичного эквивалента 1.337;0.05/0.12/0.25Д Ед.5)

(Выбор возрастания 0.12, 0.25Д)

Роговичный астигматизм          0.0~-15.00Д

(Выбор возрастания 0.05/0.12/0.25Д)

Ось                      1 ~ 180°(Ворастание: 1°)

Диаметр роговицы              2.0 1~ 14.0 мм (Возрастание: 0.1 мм)

Память данных               10 изм. значений для каждого глаза (правый/левый)

Встроенный принтер                Использование термального принтера

Монитор                      5.7-дюйм цветной TFT ЖК-монитор

Требования к окружающей среде:

Рабочая температура: + 10 - + 35°C

Влажность: 30 - 75% RH

Атмосферное давление: 800 ~ 1060 гПа.

Температура хранения: - 10 - + 55°C

Влажность: 30 - 75% RH

Атмосферное давление: 700 ~ 1060 гПа.

Температура транспортировки: - 40 - + 70°C

Влажность: 10 - 95% RH

Атмосферное давление: 500 ~ 1060 гПа.

Источник питания                 AC100-240В, 50/60Гц

Потребление энергии            Примерно 100В

Размеры                         650 × 450 × 700мм

Вес                      Примерно 28 кг