Аппарат ИВЛ портативный транспортный

| № п/п | Наименование параметра | Требования к наличию функции или величине параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный для службы скорой медицинской помощи, предназначен для взрослых и детей от 1 года и старше. | Наличие |
| 2. | Работа аппарата от: - бытовой электросети - бортовой электросети - встроенного аккумулятора | Наличие Наличие Наличие |
| 3. | Работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,3 до 0,5 МПа (в том числе от баллона с кислородом давлением 15 МПа (150 кгс/см )) | Наличие |
| 4 | Цветной сенсорный ЖК-дисплей для настройки и отображения параметров | Диагональ дисплея не менее 5 дюймов |
| 5 | Графическое отображение параметров дыхания (давление, дыхательный объем) в реальном времени | Наличие |
| 6 | Автоматический расчет параметров дыхания по весу, росту, возрасту пациента | Наличие |
| 7. | Время работы аппарата от внутреннего аккумулятора: |  |
| 7.1 | - в режиме ингаляции | Не менее 1,5 часов |
| 7.2 | - в остальных режимах | Не менее 3 часов |
| 7.3 | Быстрая замена аккумулятора без разборки аппарата | Наличие |
| 8. | Система тревог: - превышение установленного порога давления - выходное давление в конце импульса ниже 5 см вод. ст. - отсутствие попытки вдоха в режиме «ВВЛ» - аккумулятор разряжен | Наличие |
| 9. | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |
| 10. | Проведение управляемых по объёму с ограничением по давлению режимов вентиляции лёгких кислородом и кислородно-воздушной смесью: - искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) - оксигенотерапии (ингаляции) кислородом и кислородно-воздушной смесью | Наличие |
| 11. | Регулятор минутного объема кислорода с градуированными для каждого из следующих режимов шкалами: - ИВЛ - Ингаляция | Наличие |
| 12. | Переключатель режимов вентиляции. Переключение между режимами ИВЛ, ВВЛ, Ингаляция с указанием названия текущего режима на дисплее аппарата | Наличие |
|  | Режим ИВЛ |  |
| 13. | Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений не более ± 15 %) в диапазоне: |  |
| 13.1 | Нижняя граница диапазона: | не более 0,5 л/мин |
| 13.2 | Верхняя граница диапазона: | не менее 25 л/мин |
| 14. | Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений не более ± 15 %) в диапазоне: |  |
| 14.1 | Нижняя граница диапазона: | не более 0,5 л/мин |
| 14.2 | Верхняя граница диапазона: | не менее 25 л/мин |
| 15. | Частота вентиляции (с допустимыми отклонениями от установленных значений не более ± 3 %): |  |
| 15.1 | Нижняя граница диапазона: | не более 5 1/мин |
| 15.2 | Верхняя граница диапазона: | не менее 80 1/мин |
| 16. | Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 3:1 – 1:3 |
| 17. | Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | Не более 50% |
| 18. | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | Не более 60 см вод. столба |
|  | Режим ВВЛ |  |
| 19. | Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью в диапазоне: |  |
| 19.1 | Нижняя граница диапазона: | Не более 0,2 л |
| 19.2 | Верхняя граница диапазона: | Не менее 1,2 л |
| 20. | Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | Не более 50% |
| 21. | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | Не более 60 см вод. столба |
|  | Режим ингаляции: |  |
| 22. | Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений не более ±10 %) в диапазоне: |  |
| 22.1 | Нижняя граница диапазона: | Не более 1 л/мин |
| 22.2 | Верхняя граница диапазона: | Не менее 40 л/мин |
| 23. | Минутная ингаляция кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений не более ±15 %) в диапазоне: |  |
| 23.1 | Нижняя граница диапазона: | Не более 1 л/мин |
| 23.2 | Верхняя граница диапазона: | Не менее 30 л/мин |
| 24. | Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | Не более 50% |
| 25. | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см вод. столба | Не более 60 см вод. столба |
| 26. | Масса аппарата (без баллона и редуктора) | Не более 1,5 кг |
| 27. | Габаритные размеры аппарата (без баллона и редуктора) | Не более 170х110х90 мм |
| 28. | Транспортная платформа в сумке для фиксации аппарата и баллона | Наличие |
| 29. | Возможность быстрого крепления/съема одной рукой транспортной платформы в салоне автомобиля | Наличие |
| 30. | Габаритные размеры транспортной платформы | Не более 470х395х130 мм |
| 31. | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Комплект поставки не менее: |  |
| 32. | Аппарат ИВЛ | 1шт. |
| 33. | Кислородный баллон 2 л. с редуктором | 1шт. |
| 34. | Транспортная платформа в сумке | 1шт. |
| 35. | Пристенное крепление | 1шт. |
| 36. | Маска лицевая | 3шт. |
| 37. | Шланг питания | 2шт. |
| 38. | Дыхательный контур с нереверсивным клапаном | 1шт. |
| 39. | Адаптер для бортовой сети автомобиля | 1шт. |
| 40. | Адаптер 220/15 В | 1шт. |