| Фетальный монитор (актокардиограф) для одно и двухплодной беременности |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| 1. Предназначение и общая характеристика оборудования |  |  |
| 1.1 | Комплект оборудования предназначен для регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода(ов) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. |  |
| 1.2 | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий Сертификат (декларацию) соответствия Госстандарта России, Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.3 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 100-230 V | Наличие |
| 1.4 | Автоматическое самотестирование при каждом включении | Наличие |
| 1.5 | Область применения в медицинской практике: Акушерство. Возрастная категория пациентов: взрослые. | Наличие |
| 1.6 | Возможность создания центральной системы мониторинга (одновременное наблюдение за 8 пациентами) беспроводная (Bluetooth) или проводная версии. Возможность включения в общебольничную сеть. | Возможность |
| 1.7 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 2. Фетальный монитор для одно и двухплодной беременности |  |  |
| 2.1 | Цветной ЖК дисплей |  |
|  | Размер экрана: 4.7” | Наличие |
|  | Размер дисплея 240х65 мм | Наличие |
|  | Разрешение дисплея 320х240 | Наличие |
|  | Тип: STN цветной дисплей | Наличие |
|  | Графическое отображение на дисплее частоты сердцебиения плода (плодов), сократительной деятельности матки, двигательной активности плода (плодов) | Наличие |
| 2.2 | Сердечный ритм эмбриона (FHR или ЧСС плода) |  |
|  | Ультразвуковой допплеровский датчик | 2 штуки |
|  | Количество элементов УЗ датчика | 9 |
|  | Частота | 1,0 Мгц |
|  | Мощность ультразвука | < 10 мВ/cm2 |
|  | Метод обнаружения | Автокорреляция |
|  | Амплитуда измерения | 50 – 240 уд/мин. |
|  | Точность СРЭ | ± 1 уд/мин в нормальной амплитуде СРЭ |
|  | Шкала сердцебиений плода\плодов: | наличие |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода\плодов | 8см. |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода\плодов | 20уд/мин/см |
|  | Громкость звука пульса эмбриона | 8 уровней |
| 2.3 | Сокращения матки (ТОСО) | Наличие |
|  | Внешний преобразователь с тензодатчиком | Наличие |
|  | Метод измерения | Внешний чувствительный элемент (сенсор) |
|  | Амплитуда измерения | 0-99 единиц |
|  | Частотная характеристика | DC (постоянный ток) ~ 0,5 Гц |
|  | Ширина шкалы сократительной активности матки | 4см. |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки, отн.ед/см | 25 отн.ед/см |
|  | Контроль характеристики (тест): | Переключатель в одно касание |
| 2.4 | Измерение эмбриональных перемещений (движений плода, FM) | Наличие |
|  | Источник измерения | Маркер событий |
|  | Режим | Ручной |
|  | Источник измерения | Ультразвуковой допплеровский датчик |
|  | Режим | Автоматический |
|  | Метод записи | Всплески активности на линии канала МС показывают относительную интенсивность и длительность движения эмбриона |
|  |  | Точки между СРЭ и МС каналами отмечают моменты, когда интенсивность движения эмбриона превышала установленный порог. |
|  | Non-stress-test | Наличие |
| 2.5 | Ввод данных о пациентке | Наличие |
| 2.6 | Тревоги | Визуальная, звуковая |
|  | Сигналы тревоги | Верхнее\нижнее значение ЧСС плодов; отключение датчиков; отключение от сети |
| 2.7 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ, компьютерная оценка по критериям Доуза-Редмана, начиная с 24 недель беременности: | Наличие |
|  | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени | Наличие |
|  | Программа интерпретации (Анализ кардиотокограммы): | Наличие |
|  | Среднее значение базальной ЧСС | Наличие |
|  | Число маточных сокращений (частота/ч) | Наличие |
|  | Число акцелераций (частота/ч) | Наличие |
|  | Число децелераций (частота/ч) | Наличие |
|  | Поздние децелерации | Наличие |
|  | Ранние децелерации | Наличие |
|  | Вариабельные децелерации | Наличие |
|  | Тахикардия: Умеренная (>160 уд) | Наличие |
|  | Тахикардия: Выраженная (>190 уд) | Наличие |
|  | Брадикардия: Умеренная (<110 уд) | Наличие |
|  | Брадикардия: Выраженная (<90 уд) | Наличие |
|  | Высокие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | Низкие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | STV (ВКИ, вариабельность коротких интервалов) | Наличие |
|  | Оценка по критериям Доуза-Редмана | Наличие |
|  | Возможность отключения автоматического расчета КТГ | Наличие |
| 2.8 | Питание |  |
|  | Адаптер питания (Вход) | Сеть 100-240В, 50-60Гц, 1,2А |
|  | Адаптер питания (Выход) | 18В, 2,5А |
|  | Защита от перепадов напряжения | Наличие |
|  | Световой индикатор использования источника переменного питания | Наличие |
| 2.9 | Память | Наличие |
|  | Удержание в памяти зарегистрированных данных | до 12 часов |
|  | Отслеживание и распечатка сохраненных данных | Наличие |
|  | Отслеживание сохраненных данных на цветном мониторе без дополнительного расхода бумаги | Наличие |
| 2.10 | Принтер | Встроенный термопринтер |
|  | Метод записи: | Термическая матрица (Thermal Array Type) |
|  | Скорость печати | 1, 2, 3, 12.5см\мин; высокая скорость 50 см\мин |
|  | Разрешение: | 8 (по вертикали)/10(по горизонтали) точек/мм2 |
|  | Размер бумаги | А4 (210 мм) и В5 (152 мм) (на выбор) в рулонах |
|  | Тип бумаги | Специальная и обычная факсовая термобумага |
|  | Нанесение сетки на бумагу при распечатке | Возможность выбора в настройке «Сетка» |
|  | Распечатка выбранных данных с большой скоростью во время отслеживания сохраненных данных | Наличие |
|  | Маркировка интервалов распечатки 1 см/мин | Распечатка данных 1 минуты в 1 см |
|  | Вывод на печать: |  |
|  | Базальная частота за последние 10 мин мониторинга | Наличие |
|  | Число акцелераций | Наличие |
|  | Число децелераций | Наличие |
|  | Поздние децелерации | Наличие |
|  | Ранние децелерации | Наличие |
|  | Вариабельные децелерации | Наличие |
|  | Вывод о наличие тахикардии | Наличие |
|  | Вывод о наличие брадикардии | Наличие |
|  | Высокие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | Низкие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | STV (ВКИ, вариабельность коротких интервалов) | Наличие |
|  | Заключение о соответствии КТГ по критериям Доуза-Редмана | Наличие |
|  | Вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые 10 минут | Наличие |
|  | Вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования | Наличие |
| 2.11 | Обследование двойни | Наличие |
| 2.12 | Габариты |  |
|  | Размер | 296(Ш) х 305,5(В) х 92,5(Г) мм |
|  | Вес | 2,9 кг (без батареи) |
|  | Наличие ручки для переноски монитора | Наличие |
| 2.13 | Интерфейс |  |
|  | Наличие встроенного интерфейса для обновления программного обеспечения. | Наличие |
|  | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232 интерфейс | Наличие |
| 3. Особенности изделия |  |  |
| 3.1 | Руссифицированный автоматический расчет параметров КТГ | Наличие |
| 3.2 | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса. | Наличие |
| 3.3 | Ультразвуковые и ТОСО датчики водостойкие с межканальной верификацией | Наличие |
| 3.4 | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | Наличие |
| 3.5 | Позволяет услышать естественный звук биения сердца плода с большой точностью, что достигается высококачественными датчиками, стойкими к помехам | Наличие |
| 3.6 | Благодаря улучшенным качествам компонентов исключается прерывание сигнала сердечного ритма от пациента даже при его движении | Наличие |
| 3.7 | Определяет и распечатывает данные о движении эмбриона автоматически, анализируя доплеровский сигнал | Наличие |
| 3.8 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода |  |
| 3.9 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |
| 3.10 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |
| 3.11 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |
| 3.12 | Конструкция монитора | Моноблок |
| 4. Комплектация |  |  |
| 4.1 | Фетальный монитор | 1 шт. |
| 4.2 | Встроенный термопринтер | 1шт. |
| 4.3 | Датчик доплера ультразвуковой | 2 шт. |
| 4.4 | Датчик МС (TOCO датчик) | 1 шт. |
| 4.5 | Маркер для метки событий | 1 шт. |
| 4.6 | Бумага для принтера 150мм Х 25м | 2 шт. |
| 4.7 | Гель для УЗ исследований, 250 мл | 1 шт. |
| 4.8 | Пояс для датчика многоразовый | 3 шт. |
| 4.9 | Кабель блока питания | 1 шт. |
| 4.10 | Блок питания для монитора | 1 шт. |
| 5. Дополнительные условия |  |  |
| 5.1 | Условия эксплуатации | 10-40 град, влажность 30-85% |
| 5.2 | Безопасность | Класс 1 (согласно IEC/EN 60601-1), Тип защиты ВF Уровень В (согласно IEC/EN 60601-1-2) |
| 5.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5.4 | Гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев | Наличие |