## Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
| Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра
1. Общие требования
1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
2 | Наличие сертификата или декларации о соответствии | Наличие
2. Характеристики и технические требования
1 | Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные | Наличие
2 | Режимы работы | Непрерывный мониторинг, контрольные измерения
3 | Дисплей | Наличие
3.1 | Тип | Цветной жидкокристаллический
3.2 | Диагональ | Не менее 2,4 дюйма
3.3 | Разрешение | Не менее 320 × 240
4 | Отображение на экране кривой плетизмограммы | Наличие
5 | Тревоги | Световая и звуковая
6 | Индикация питания | Наличие
7 | Передача данных на ПК в режиме реального времени | Возможность
8 | Аккумуляторная батарея | Литий-ионная
9 | Время непрерывной работы от батареи | Не менее 24 часов при непрерывном мониторинге SpO2
10 | Время зарядки батареи | Не более 3,5 часов
11 | Память в режиме мониторинга | Не менее 96 часов с разрешением не более 2 с
12 | Память в режиме контрольных измерений | Не менее 4000 записей, не менее 99 пациентов
13 | Вес | Не более 300 гр с аккумулятором
14 | Размер | Не более 56 х 124 х30 мм
Мониторируемые параметры
3. SpO2
1 | Диапазон измерений | 0 – 100%
2 | Разрешение | Не более 1%
3 | Погрешность | Не более ±2% (70-100%, взрослые, дети)
4 | Диапазон выбора предела для сигнала тревоги | Не уже, чем 50—100 %
5 | Интервал обновления | Не более 1 с
6 | Время усреднения | 7, 9, 11 с в зависимости от уровня чувствительности
4. Частота пульса
1 | Диапазон | 18—300 уд/мин
2 | Разрешение | Не более 1 уд/мин
3 | Погрешность | Не более ± 3 уд./мин. (в неподвижном состоянии)
4 | Диапазон выбора предела для сигнала тревоги | 18—300 уд/мин
5 | Интервал обновления | Не более 1 с
6 | Время усреднения | 7, 9, 11 с в зависимости от уровня чувствительности
5. Комплект поставки
1 | Зарядное устройство | 3
2 | Шнур питания | 3
3 | Аккумулятор | 3
4 | Датчик SpO2 для взрослых | 3